## 06-01-2026
1-BPAA
NEWATOM LABS PRIVATE LTD. R&D CENTRE
ANALYTICAL METHOD VALIDATION
TEST
PROJECT
|  | PARAMETER | Linearity and Range
|  | INSTRUMENT ID | NAL/ARD/HPLC-04 | [5 empty] | Date : | 2026-01-03
|  | Standard/Imp name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | DAPBA | PABI | 4-BIA
Batch No.
|  | Purity/Potency (%) | 99 | 98 | 98 | 98.63 | 97.16 | 97 | 99.99
|  | Standard/Imp wt (mg) | 10.35 | 10.9 | 10.74 | 10.3 | 10.3 | 12.51 | 12.76
|  | Stock solution (mL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | volume taken (mL) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1 | 1
|  | Imtermediate stock (mL) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | TABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025616 | 0.00084534 | LOQ (30%) | 25.6162 | 3106 | 3106 | 3106
0.0064041 |  | Linearity-2 (50%) | 64.0406 | 6877 | 6877 | 6877
0.0096061 |  | Linearity-3 (75%) | 96.0609 | 10691 | 10691 | 10691
0.012808 |  | Linearity-4 (100%) | 128.0812 | 14364 | 14364 | 14364
0.01601 |  | Linearity-5 (125%) | 160.1016 | 16510 | 16510 | 16510
0.019212 |  | Linearity-6 (150% | 192.1219 | 21060 | 21060 | 21060
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99753
|  | R2 |  |  |  | 0.99506
|  | SLOPE |  |  |  | 106.1097
|  | Intercept |  |  |  | 322.7597
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 2.247
|  | 4,4-DABA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026705 |  | LOQ (30%) | 26.705 | 5397 | 5397 | 5397
0.0066762 |  | Linearity-2 (50%) | 66.7625 | 13058 | 13058 | 13058
0.010014 |  | Linearity-3 (75%) | 100.1438 | 20127 | 20127 | 20127
0.013352 |  | Linearity-4 (100%) | 133.525 | 26607 | 26607 | 26607
0.016691 |  | Linearity-5 (125%) | 166.9062 | 33307 | 33307 | 33307
0.020029 |  | Linearity-6 (150% | 200.2875 | 39665 | 39665 | 39665
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99991
|  | R2 |  |  |  | 0.99983
|  | SLOPE |  |  |  | 198.5069
|  | Intercept |  |  |  | 55.2784
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 0.20776
|  | DAPBI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0026313 |  | LOQ (30%) | 26.313 | 4283 | 4283 | 4283
0.0065782 |  | Linearity-2 (50%) | 65.7825 | 10030 | 10030 | 10030
0.0098674 |  | Linearity-3 (75%) | 98.6737 | 15494 | 15494 | 15494
0.013156 |  | Linearity-4 (100%) | 131.565 | 20558 | 20558 | 20558
0.016446 |  | Linearity-5 (125%) | 164.4562 | 155243 | 25000 | 25000
0.019735 |  | Linearity-6 (150% | 197.3475 | 30511 | 30511 | 30511
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99969
|  | R2 |  |  |  | 0.99937
|  | SLOPE |  |  |  | 152.9396
|  | Intercept |  |  |  | 207.3698
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 1.0087
|  | 2-AP 4-AB | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025397 |  | LOQ (30%) | 25.3972 | 3273 | 3273 | 3273
0.0063493 |  | Linearity-2 (50%) | 63.4931 | 7574 | 7574 | 7574
0.009524 |  | Linearity-3 (75%) | 95.2396 | 12346 | 12346 | 12346
0.012699 |  | Linearity-4 (100%) | 126.9861 | 16226 | 16226 | 16226
0.015873 |  | Linearity-5 (125%) | 158.7327 | 20455 | 20455 | 20455
0.019048 |  | Linearity-6 (150% | 190.4792 | 24004 | 24004 | 24004
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99931
|  | R2 |  |  |  | 0.99862
|  | SLOPE |  |  |  | 127.8625
|  | Intercept |  |  |  | -92.1942
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.56819
|  | DAPBA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0025019 |  | LOQ (30%) | 50.0374 | 1097 | 1097 | 1097
0.0062547 |  | Linearity-2 (50%) | 125.0935 | 2376 | 2376 | 2376
0.018764 |  | Linearity-3 (75%) | 187.6403 | 3891 | 3891 | 3891
0.025019 |  | Linearity-4 (100%) | 250.187 | 5037 | 5037 | 5037
0.031273 |  | Linearity-5 (125%) | 312.7337 | 6092 | 6092 | 6092
0.037528 |  | Linearity-6 (150% | 375.2805 | 7701 | 7701 | 7701
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99823
|  | R2 |  |  |  | 0.99647
|  | SLOPE |  |  |  | 20.1093
|  | Intercept |  |  |  | 5.3856
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | 0.10692
|  | PABI | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012135 | 0.00040045 | LOQ (30%) | 12.1347 | 1709 | 1709 | 1709
0.0030337 |  | Linearity-2 (50%) | 30.3367 | 4200 | 4200 | 4200
0.0045505 |  | Linearity-3 (75%) | 45.5051 | 6505 | 6505 | 6505
0.0060673 |  | Linearity-4 (100%) | 60.6735 | 8673 | 8673 | 8673
0.0075842 |  | Linearity-5 (125%) | 75.8419 | 10693 | 10693 | 10693
0.009101 |  | Linearity-6 (150% | 91.0102 | 12967 | 12967 | 12967
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99987
|  | R2 |  |  |  | 0.99975
|  | SLOPE |  |  |  | 142.7084
|  | Intercept |  |  |  | -46.3029
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.53387
|  | 4-BIA | Concentration(ppm) | Peak area-1 | Peak area-2 | Average
0.0012759 |  | LOQ (30%) | 12.7587 | 4282 | 4282 | 4282
0.0031897 |  | Linearity-2 (50%) | 31.8968 | 10520 | 10520 | 10520
0.0047845 |  | Linearity-3 (75%) | 47.8452 | 16251 | 16251 | 16251
0.0063794 |  | Linearity-4 (100%) | 63.7936 | 21814 | 21814 | 21814
0.0079742 |  | Linearity-5 (125%) | 79.742 | 27078 | 27078 | 27078
0.009569 |  | Linearity-6 (150% | 95.6904 | 32177 | 32177 | 32177
|  | Correlation coefficient (R) |  |  |  | 0.99984
|  | R2 |  |  |  | 0.99968
|  | SLOPE |  |  |  | 339.123
|  | Intercept |  |  |  | -62.3669
|  | % Y-Intrercept |  |  |  | -0.2859
|  | Impurity name | TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | DAPBA | PABI | 4-BIA
|  | Slope | 106.1097 | 198.5069 | 152.9396 | 127.8625 | 20.1093 | 142.7084 | 339.123
|  | Y-Intercept | 322.7597 | 55.2784 | 207.3698 | -92.1942 | 5.3856 | -46.3029 | -62.3669
|  | RRF wrt TABA | 1 | 1.8708 | 1.4413 | 1.205 | 0.18951 | 1.3449 | 3.196
|  | CF wrt TABA | 1 | 0.53454 | 0.6938 | 0.82987 | 5.2766 | 0.74354 | 0.31289
|  | RRF wrt DAPBI | 0.6938 | 1.2979 | 1 | 0.83603 | 0.13149 | 0.9331 | 2.2174
|  | CF wrt DAPBI | 1.4413 | 0.77045 | 1 | 1.1961 | 7.6054 | 1.0717 | 0.45099
100

## SA-002 APB A03 36 RC
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 36 RC | AR No. | HPLC/2601/106
| Peak Area | PPM | %
TABA (APB/A02) | 2980 | 25.066 | 0.0025066
PABI | 13782 | 96.6993 | 0.0096699
4-BIA | 5859 | 17.4661 | 0.0017466
RRT~ 1.206 | 3473 | 21.4868 | 0.0021487
RRT~ 1.237 | 2360 | 14.1645 | 0.0014164
RRT~ 1.278 | 2383 | 14.3158 | 0.0014316
RRT~ 1.330 | 5229 | 33.0395 | 0.0033039
RRT~ 1.674 | 2790 | 16.9934 | 0.0016993
RRT~ 1.724 | 4040 | 25.2171 | 0.0025217
RRT~ 1.762 | 8641 | 55.4868 | 0.0055487
RRT~ 1.952 | 9001 | 57.8553 | 0.0057855
RRT~ 2.268 | 3100 | 19.0329 | 0.0019033
Sum of Unknown imp |  | 257.5921 | 0.025759
Total imp |  | 396.8235 | 0.039682
Purity (%) |  |  | 99.9603

## SA-002 APB A03 37 Sulphate salt
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 37 Sulphate salt | AR No. | HPLC/2601/107
| Peak Area | PPM | %
TABA (APB/A02) | 9212 | 83.8585 | 0.0083858
PABI | 15806 | 110.8531 | 0.011085
4-BIA | 7344 | 21.8466 | 0.0021847
RRT~ 1.207 | 3612 | 22.4013 | 0.0022401
RRT~ 1.238 | 4373 | 27.4079 | 0.0027408
RRT~ 1.332 | 3464 | 21.4276 | 0.0021428
RRT~ 1.459 | 36316 | 237.5592 | 0.023756
RRT~ 1.656 | 6372 | 40.5592 | 0.0040559
RRT~ 1.954 | 3641 | 22.5921 | 0.0022592
RRT~ 2.033 | 2964 | 18.1382 | 0.0018138
RRT~ 2.137 | 30973 | 202.4079 | 0.020241
RRT~ 2.189 | 13119 | 84.9474 | 0.0084947
Sum of Unknown imp |  | 677.4408 | 0.067744
Total imp |  | 893.999 | 0.0894
Purity (%) |  |  | 99.9106

## SA-002 APB A03 38 Sulphate
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 38 Sulphate salt | AR No. | HPLC/2601/108
| Peak Area | PPM | %
TABA (APB/A02) | 21770 | 202.3302 | 0.020233
PABI | 8854 | 62.2378 | 0.0062238
4-BIA | 18176 | 53.7994 | 0.0053799
RRT~ 0.888 | 1781 | 10.3553 | 0.0010355
RRT~ 0.948 | 15588 | 101.1908 | 0.010119
RRT~ 1.238 | 4334 | 27.1513 | 0.0027151
RRT~ 1.284 | 2164 | 12.875 | 0.0012875
RRT~ 1.332 | 6589 | 41.9868 | 0.0041987
RRT~ 1.458 | 94845 | 622.6184 | 0.062262
RRT~ 1.511 | 27148 | 177.2434 | 0.017724
RRT~ 1.575 | 4757 | 29.9342 | 0.0029934
RRT~ 1.591 | 3475 | 21.5 | 0.00215
RRT~ 1.656 | 4986 | 31.4408 | 0.0031441
RRT~ 1.676 | 10790 | 69.625 | 0.0069625
RRT~ 1.761 | 5999 | 38.1053 | 0.0038105
RRT~ 1.954 | 7361 | 47.0658 | 0.0047066
RRT~ 2.153 | 3517 | 21.7763 | 0.0021776
RRT~ 2.271 | 2985 | 18.2763 | 0.0018276
Sum of Unknown imp |  | 1271.1447 | 0.12711
Total imp |  | 1589.5121 | 0.15895
Purity (%) |  |  | 99.841

## SA-002 APB A03 39 Sulphate salt
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 39 Sulphate salt | AR No. | HPLC/2601/109
| Peak Area | PPM | %
TABA (APB/A02) | 12626 | 116.066 | 0.011607
PABI | 17126 | 120.0839 | 0.012008
4-BIA | 8889 | 26.4041 | 0.0026404
RRT~ 0.859 | 5667 | 35.9211 | 0.0035921
RRT~ 0.947 | 3579 | 22.1842 | 0.0022184
RRT~ 1.206 | 3655 | 22.6842 | 0.0022684
RRT~ 1.238 | 4371 | 27.3947 | 0.0027395
RRT~ 1.332 | 4577 | 28.75 | 0.002875
RRT~ 1.459 | 29274 | 191.2303 | 0.019123
RRT~ 1.656 | 5929 | 37.6447 | 0.0037645
RRT~ 1.761 | 3145 | 19.3289 | 0.0019329
RRT~ 1.955 | 4776 | 30.0592 | 0.0030059
RRT~ 2.139 | 78167 | 512.8947 | 0.051289
RRT~ 2.191 | 71119 | 466.5263 | 0.046653
RRT~ 2.238 | 13330 | 86.3355 | 0.0086336
Sum of Unknown imp |  | 1480.9539 | 0.1481
Total imp |  | 1743.508 | 0.17435
Purity (%) |  |  | 99.8256

## SA-002 APB A03 33-3rd Day
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 33-3rd Day | AR No. | HPLC/2601/111
| Peak Area | PPM | %
PABI | 19028 | 133.3846 | 0.013338
4-BIA | 5197 | 15.5133 | 0.0015513
RRT~ 1.207 | 15226 | 98.8092 | 0.0098809
RRT~ 1.238 | 8380 | 53.7697 | 0.005377
RRT~ 1.317 | 3607 | 22.3684 | 0.0022368
RRT~ 1.961 | 1949 | 11.4605 | 0.0011461
Sum of Unknown imp |  | 186.4079 | 0.018641
Total imp |  | 335.3058 | 0.033531
Purity (%) |  |  | 99.9665

## SA-002 APB A03 35-3rd Day
| TABA | 4,4-DABA | DAPBI | 2-AP 4-AB | 2, 4-DAPBA | PABI | 4-BIA
Slope | 106 | 199 | 152 | 127 | 20 | 143 | 339
Y-Intercept | 323 | 55 | 207 | -92 | 5 | -46 | -62
2026-01-05
Batch no. | SA-002 APB A03 35-3rd Day | AR No. | HPLC/2601/110
| Peak Area | PPM | %
PABI | 21986 | 154.0699 | 0.015407
4-BIA | 15139 | 44.8407 | 0.0044841
RRT~ 1.207 | 14317 | 92.8289 | 0.0092829
RRT~ 1.239 | 9729 | 62.6447 | 0.0062645
RRT~ 2.145 | 5100 | 32.1908 | 0.0032191
RRT~ 2.198 | 6365 | 40.5132 | 0.0040513
Sum of Unknown imp |  | 228.1776 | 0.022818
Total imp |  | 427.0883 | 0.042709
Purity (%) |  |  | 99.9573